OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2016r)

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

Pozycja 1

WIEŻA ENDOSKOPOWA - KOMPLET

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PROCESOR WIZYJNY HDTV 1080 |
| 1. | System obrazowania w pełnej wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 | TAK |  | - - - |
| 2. | Wbudowana funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła za pomocą filtrowania wiązki białego światła wykorzystująca zakres światła niebieskiego i zielonego, dobrze absorbowanego przez hemoglobinę. Uzyskiwanie kontrastowego obrazowania układu naczyń krwionośnych śluzówki | TAK |  | - - - |
| 3. | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  | - - - |
| 4. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 3 przyciski umieszczone na panelu przednim | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5. | Możliwość powiększenia obrazu ruchomego monitora w trakcie badania | TAK |  | - - - |
| 6. | Wykonywanie zdjęć lub nagrań w jakości min HD w czasie rzeczywistym za pomocą procesora wizyjnego | TAK |  | - - - |
| 7. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG albo bezstratny BMP lub TIFF |  |  | - - - |
| 8. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań typu pendrive | TAK |  | - - - |
| 9. | Wyjścia analogowe - min.RGB, Y/C, SYNC BNC | TAK |  | - - - |
| 10. | Wyjścia cyfrowe HD 1080 - min.DVI-D, HD-SDI | TAK |  | - - - |
| 11. | Wyjścia: 2x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej lub drukarki usb; 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów | TAK |  | - - - |
| 12. | Obsługa wielu trybów obrazowania – min.(16:9,4:3) | TAK |  | - - - |
| 13. | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  | - - - |
| 14. | Funkcja ZOOM min x1,2 | TAK |  | --- |
| 15. | Wzmocnienie elektroniczne obrazu | TAK |  | - - - |
| 16. | Zapis ustawień procesora na przenośnej pamięci | TAK |  | - - - |
| 17. | Funkcja obrazu podwójnego: wyświetlany jednocześnie na ekranie monitora w czasie rzeczywistym obraz: 1-szy bez filtrów, 2-gi z włączonymi filtrami | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 18. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  | - - - |
| 19. | Kompatybilny z posiadanymi videoendoskopami EC-3890Fi2, EC-3890FK2, EG2990K | TAK |  | - - - |
| II. | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA |
| 1. | Oddzielne lub zintegrowane z procesorem wizyjnym | TAK |  | - - - |
| 2. | Lampa Ksenon | TAK min. 300 Watt |  | - - - |
| 3. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | TAK |  | - - - |
| 4. | Zapasowa lampa włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej | TAK |  | - - - |
| 5. | Automatyczna regulacja mocy światła | TAK |  | - - - |
| 6. | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 5 stopni od pozycji 0 | TAK |  | - - - |
| 7. | Pompa insuflacyjna min 2 poziomy | TAK |  | 2 poziomy– 0 pkt Powyżej – 5pkt |
| III. | MONITORMEDYCZNY HD |
| 1. | Przekątna | TAK min.24” |  | - - - |
| 2. | Obrazowanie w jakości HD | TAK min. 1920x1080 |  | - - - |
| 3. | Kąt obserwacji | TAK min. 175° |  | wymagany – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |
| 4. | Kontrast | TAK min. 1000:1 |  | wymagany – 0 pkt. wyższy niż wymagany – 5 pkt. |
| 5 | Obsługiwane wejścia min: HD-SDI, DVI, S-VIDEO, | TAK |  | - - - |
| 6. | Montaż: 100mm VESA / WVESA, w tym elementy montażowe niezbędne do zainstalowania | TAK |  | - - - |
| IV. | WÓZEKMEDYCZNYDOZESTAWUENDOSKOPOWEGO |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą min 2 kół | TAK |  | - - - |
| 2. | Ruchomy wieszak na endoskopy | TAK |  | - - - |
| 3. | Ruchome ramię: prawo/lewo, pochył, góra/dół, do mocowania monitora LCD | TAK |  | - - - |
| 4. | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  | - - - |
| 5. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | TAK |  | - - - |
| V. | POMPADOSPŁUKIWANIAPOLAOBSERWACJI |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał video endoskopów lub poprzez kanał roboczy | TAK |  | - - - |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu ,stopniową w pełnym zakresie | TAK |  | - - - |
| 3. | Możliwość ustawienia pompy na półce wózka endoskopowego | TAK |  | - - - |
| 4. | Zbiornik płynu (autoklawowalny) lub jednorazowy | TAK pojemność min.:0,5 L |  | - - - |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min 5m w zestawie) | TAK |  | - - - |
| 6. | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |

Pozycja 2

VIDEOKOLONOSKOP HDTV – 1 SZT

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kanału roboczego | TAK min.3,7 mm |  | wymagane – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika | TAK max. 13,2 mm |  | wymagane – 0 pkt. Poniżej– 5 pkt |
| 3. | Kąt obserwacji | TAK min.140° |  | - - - |
| 4. | Głębia ostrości | TAK min. 4-100 mm |  | - - - |
| 5. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej, z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK min. 4 |  | - - - |
| 6. | Podłączenie do procesora wizyjnego za pomocą jednego konektora | TAK |  | - - - |
| 7. | Wbudowana funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła za pomocą filtrowania wiązki białego światła wykorzystująca zakres światła niebieskiego i zielonego, dobrze absorbowanego przez hemoglobinę. Uzyskiwanie kontrastowego obrazowania układu naczyń krwionośnych śluzówki | TAK |  | - - - |
| 8. | Regulowana płynnie sztywność końcówki endoskopu na odcinku do 20 [cm] lub Dzielona sztywność wziernika w min. 3 odcinkach na całej długości tuby | TAK |  | - - - |
| 9. | Długość robocza wziernika: 1500mm – 1600mm | TAK |  | - - - |
| 10. | Minimalne zagięcia końcówki dystalnej: Góra/dół:180°/180° Lewo/prawo:160°/160° | TAK |  | - - - |
| 11. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | - - - |
| 12. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 13. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | TAK |  | - - - |
| 14 | Minimalna rozdzielczość 1280 x 1024 | TAK |  | - - - |
| 19. | Kompatybilny z posiadanym videprocesorem EPK-i7010 | TAK |  | - - - |

Pozycja 3

VIDEOBRONCHOSKOP – 1 SZT.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kanału roboczego | TAK min. 2,8 mm |  | - - - |
| 2. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej | TAK max 6,4 mm |  | - - - |
| 3. | Głębia ostrości min. 3-50 mm | TAK 3-50 mm |  | wymagane – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |
| 4. | Kąt obserwacji min. 120 stopni | TAK min. 120 stopni |  | - - - |
| 5. | Kąty zginania końcówki góra min 180o, min dół 130o | TAK |  | - - - |
| 6. | Programowalne przyciski endoskopowe -4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu. | TAK |  | - - - |
| 7. | Długość robocza 600 mm | TAK |  | - - - |
| 8. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 9. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | TAK |  | - - - |
| 10. | Kompatybilny z posiadanym videprocesorem EPK-i7010 | TAK |  | - - - |

Pozycja 4

INSUFLATOR – 1 SZT.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 stopniowa regulacja przepływu CO2 | TAK |  | - - - |
| 2. | Wbudowany w urządzenie reduktor ciśnienia CO2 | TAK |  | - - - |
| 3. | Możliwość zasilania z instalacji ściennej lub butli CO2 | TAK |  | - - - |
| 4. | Możliwość podgrzewania dwutlenku węgla do temperatury 37 stopni celcjusza (tolerancja min +1 stopień) | TAK |  | - - - |
| 5. | Współpraca z oferowanymi endoskopami | TAK |  | - - - |
| 6. | 3 stopniowa regulacja przepływu CO2 | TAK |  | - - - |

Pozycja 5

SYSTEM ARCHIWIZACJI BADAŃ – KOMPUTER, DRUKARKA, LICENCJA – 2 KPL.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szybki dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego pacjenta – baza danych | TAK |  | - - - |
| 2. | Rejestracja obrazów (zdjęci filmów) w rozdzielczości HD | TAK |  | - - - |
| 3. | raport z badania w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z komentarzem | TAK |  | - - - |
| 4. | Możliwość rejestracji zdjęć i sekwencji wideo z głowicy endoskopu | TAK |  | - - - |
| 5. | udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD | TAK |  | - - - |
| 6. | Możliwość odpłatnej rozbudowy o pracę w sieci oraz współpracę z systemem szpitalnym – DICOM | TAK |  | - - - |
| 7. | przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, typu multimediów | TAK |  | - - - |
| 8. | Generowanie szablonów oceny badań | TAK |  | - - - |
| 9. | Komputer klasy PC z odpowiednim wyposażeniem i drukarką laserową kolorową | TAK |  | - - - |
| 10. | Szybki dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego pacjenta – baza danych | TAK |  | - - - |

Pozycja 6

SZAFA NA 5 SZT. ENDOSKOPÓW – 2 SZT.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwudrzwiowa szafa oszklona wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  | - - - |
| 2. | Szafa wyposażona w 5 wieszaków endoskopowych na wysuwanych prowadnicach teleskopowych, z możliwością płynnej regulacji rozstawu prowadnic. Wieszaki dostosowane do oferowanych videoendoskopów. | TAK |  | - - - |
| 3. | Taca ociekowa i pojemnik na akcesoria do endoskopów | TAK |  | - - - |
| 4. | Drzwi oszklone ze szkła bezpiecznego osadzone na ramce ze stali kwasoodpornej z podwójnej blachy. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. | TAK |  | - - - |
| 5. | Drzwi wyposażone w zamek | TAK |  | - - - |
| 6. | Szafa wyposażona w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | - - - |
| 7. | Konstrukcja frontów drzwi musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi | TAK |  | - - - |

Pozycja 7

AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA NA 1 ENDOSKOP– 1 SZT.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | TAK |  | - - - |
| 2. | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów | TAK |  | - - - |
| 3. | Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i jednorazowego użytku | TAK |  | - - - |
| 4. | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  | - - - |
| 5. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  | - - - |
| 6. | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | TAK |  | - - - |
| 7. | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h | TAK |  | - - - |
| 8. | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | TAK |  | - - - |
| 9. | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku | TAK |  | - - - |
| 10. | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | TAK |  | - - - |
| 11. | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatotów | TAK |  | - - - |
| 12. | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  | - - - |
| 13. | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  | - - - |
| 14. | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. | TAK |  | - - - |
| 15. | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l | TAK |  | - - - |
| 16. | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l | TAK |  | - - - |
| 17. | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l | TAK |  | - - - |
| 18. | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | TAK |  | - - - |
| 19. | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym | TAK |  | - - - |
| 20. | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | TAK |  | - - - |
| 21. | Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.) | TAK |  | - - - |
| 22. | Waga myjni max 60kg | TAK |  | - - - |

Pozycja 8

MYJKA ULTRADZWIEKOWA – 1 SZT.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary wewnętrzne wanny 295x235x100 +/- 5 mm | TAK |  |  |
| 2. | Pojemność min. 6 l | TAK |  |  |
| 3. | Moc ultradźwiękowa (max/okres) 2x320 W | TAK |  |  |
| 4. | Częstotliwość 40 kHz | TAK |  |  |
| 5. | Moc układu grzania min 290 W | TAK |  |  |
| 6. | Regulator temperatury min. 30 – 60 C | TAK |  |  |
| 7. | Układ czasowy min 1-30 minut | TAK |  |  |
| 8. | Waga max 7 kg | TAK |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU – WYMAGANE WYPEŁNIENIE DLA KAŻDEJ POZYCJI PAKIETU – OSOBNO!

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – POZ. ______(podać) | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mcy – dodatkowe 5 pkt. (Maksymalnie 20 pkt.) |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
|  | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ UZGODNIONE Z WYŁONIONYM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM WYKONAWCĄ (PRZED DOSTAWĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |  |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć oświadczenie |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Podać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć do oferty pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Podać na wezwanie Zamawiajacego |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Podać na wezwanie Zamawiającego |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)