OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:	ZMIANA 2

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2017r)

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

Aparat RTG z ramieniem C i opcją angiograficzną z wyposażeniem

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

| L.p | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Wartość wymagana | Ocena | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ramie C mobilne |  |  |  |
| 1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) min. 67 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 2. | Odległość SID min. 105 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 3. | Zakres ruchu poziomy ramienia C min. 20 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 4. | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 40 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 5. | Ruch pionowy zmotoryzowany | TAK | Parametr wymagany |  |
| 6. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C min. 150° | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 7. | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) min. ±200° | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 8. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. ±10° | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 9. | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) min. 80 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 10. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | Parametr wymagany |  |
| 11. | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK | Parametr wymagany |  |
| 12. | Blokada kół | TAK | Parametr wymagany |  |
| 13. | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | Parametr wymagany |  |
| 14. | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub funkcje aparatu (ruch i promieniowanie) | TAK | Parametr wymagany |  |
| 15. | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK | Parametr wymagany |  |
| 16. | Hamulce mechaniczne wszystkich ruchów ramienia C | TAK | Parametr wymagany |  |
| 17. | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu | TAK | Parametr wymagany |  |
| 18. | Unieruchomienie (aretaż) kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK | Parametr wymagany |  |
| 19. | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C. Obracanie i/lub pochylanie monitora, względem wózka z ramieniem C. Podgląd obrazu zatrzymanego LIH z następującymi funkcjami sterowanymi dotykiem: - sterowanie cyfrowym obrotem obrazu - sterowanie kontrastem i jasnością obrazu - ustawianie pozycji kolimatorów - wyświetlanie mozaiki obrazu Sygnalizacja świetlna włączonego promieniowania | TAK, OPISAĆ | Parametr wymagany Obracanie i pochylanie monitora – 5 pkt. Brak lub tylko jedna z powyższych funkcji – 0 pkt. |  |
| 20. | Podgląd obrazu na żywo na monitorze dotykowym na wózku z ramieniem C. | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 21. | Szerokość wózka z ramieniem C max 90cm | TAK | Wartość min. – 10 pkt, wartość max. 1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| II | GENERATOR |  |  |  |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości min. 40 kHz, impulsowy dla wszystkich oferowanych trybów pracy | TAK | Parametr wymagany |  |
| 2. | Generator wbudowany tzw. monoblok . Nie dopuszcza się aparatów z osobnym generatorem niewbudowanym w ramię C. Nie dopuszcza się aparatów z kablami wysokonapięciowymi umieszczonymi w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem. | TAK | Parametr wymagany |  |
| 3. | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 5. | Moc generatora RTG min. 25 kW | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 6. | Tryby fluoroskopii | TAK | Parametr wymagany |  |
| 7. | Tryby radiografii cyfrowej | TAK | Parametr wymagany |  |
| 8. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 9. | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej min. od 3 do 250 mA | TAK PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 10. | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 250 mA | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 11. | Automatyczny dobór poziomu dawki | TAK | Parametr wymagany |  |
| 12. | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii min. 50% | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 13. | Pakiet naczyniowy: cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem roadmapping, wykonywanie roadmapy z jednej klatki, wybranego fragmentu pętli DSA lub całego filmu DSA Pixelshift, Landmarking programy anatomiczne dedykowane badaniom naczyniowym (min 2 programy) wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| III | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |
| 1. | Lampa z wirującą anodą | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 2. | Lampa 2-ogniskowa | TAK | Parametr wymagany |  |
| 3. | Wielkość ogniska małego max. 0.3 | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 4. | Wielkość ogniska dużego max. 0.6 | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 5. | Całkowita filtracja min. 4 mmAl w tym co najmniej min. 0,1mmCu | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 6. | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | TAK | Parametr wymagany |  |
| 7. | Kolimator prostokątny koncentryczny | TAK | Parametr wymagany |  |
| 8. | Szybkość rotacji anody min. 2800obr/s | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 9. | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK | Parametr wymagany |  |
| 10. | Pojemność cieplna anody min. 350 kHU | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 11. | Pojemność cieplna kołpaka min.10 000 kHU | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 12. | Prędkość chłodzenia anody min. 70 kHU/min | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 13. | Prędkość chłodzenia kołpaka min. 70 kHU/min | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 14. | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych. Celem zabezpieczenia długich czasów fluoroskopii. | TAK, OPISAĆ | Parametr wymagany |  |
| 15. | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem. Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu. | TAK, OPISAĆ | Parametr wymagany |  |
| IV | PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR - FD) |  |  |  |
| 1. | Wymiary pola obrazowania co najmniej 20 cm x 20 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 2. | Prezentacja obrazu na żywo w kwadracie bez kolimacji do koła | TAK | Parametr wymagany |  |
| 3. | Wielkość piksela max 110µm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 4. | Skala szarości detektora min. 14 bit | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 5. | Detektor typu TFT lub CMOS | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 6. | Matryca detektora min. 2000 x2000 pikseli | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 7. | Trzy pola detektora obrazu | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 8. | Wartość dynamiki detektora min. 80 dB | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 9. | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | TAK | Parametr wymagany |  |
| V | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |
| 1. | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024x1024 pikseli min. 100 000 obrazów | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 2. | Funkcja „Last Image Hold” | TAK | Parametr wymagany |  |
| 3. | Funkcja „cine ” (nagrywanie i automatyczne odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | TAK | Parametr wymagany |  |
| 4. | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | TAK, OPISAĆ | Parametr wymagany |  |
| 5. | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ( CINE ) min. 25 obr/sek | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 6. | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 7. | Obraz lustrzany | TAK | Parametr wymagany |  |
| 8. | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | TAK | Parametr wymagany |  |
| 9. | Regulacja kontrastu | TAK | Parametr wymagany |  |
| 10. | System nanoszenia opisów | TAK | Parametr wymagany |  |
| 11. | System wpisywania danych pacjenta | TAK | Parametr wymagany |  |
| 12. | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK | Parametr wymagany |  |
| 13. | Funkcja generowania sumarycznego raportu dawki z podziałem na tryby pracy i pola obrazu | TAK, PODAĆ | Raport w podziale na tryby pracy – 10 pkt, Raport tylko sumaryczny –1 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| 14. | Minimum 3 wielkości powiększenia obrazu Zoom | TAK | Parametr wymagany |  |
| 15. | Skala szarości w post-procesingu min. 14bit | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| VII | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |
| 1. | Ilość monitorów 2 | TAK | Parametr wymagany |  |
| 2. | Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 3. | Luminacja monitorów min. 800 cd/m | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe roporcjonalnie. |  |
| 4. | Kontrast Ratio min. 600:1 | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe roporcjonalnie. |  |
| 5. | Sygnalizacja świetlna włączonego promieniowania | TAK | Parametr wymagany |  |
| 6. | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10pkt, wartość min. 1 pkt, pozostałe roporcjonalnie. |  |

| VIII | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DICOM 3.0, Funkcje Storage, Storage Commitment, MPPS, Worklist, Query i Media Class | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 2. | Port USB z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | TAK | Parametr wymagany |  |
| 3. | Nagrywanie obrazów w formacie TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 na nośnikach USB. | TAK | Parametr wymagany |  |

| IX | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przycisk nożny bezprzewodowy do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy min. 2 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| 2. | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu i wysyłania w formacie DICOM | TAK | Parametr wymagany |  |
| 3. | Dwa wyjścia TV OUT do podłączenia dodatkowej pary monitorów | TAK | Parametr wymagany |  |
| 4. | Dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | TAK | Parametr wymagany |  |
| X | INNE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karta gwarancyjna | TAK z dostawą | Parametr wymagany |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU .

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu - Aparat RTG z ramieniem C i opcją angiograficzną z wyposażeniem | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mcy –dodatkowe 5 pkt. (Maksymalnie 20 pkt.) |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna gwarancyjna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – czas naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia części. | <= 5 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 3 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy – z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 złożyć - OŚWIADCZENIE PRODUCENTA/ lub WYKONAWCY | Wskazać dokument, który zostanie dostarczony w dacie uruchomienia sprzętu |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia lub oświadczenie Wykonawcy, w którym wskaże dane kontaktowe autoryzowanego serwisu oferowanego sprzętu | TAK na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, wymagany HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub złożenie pisemnego OŚWIADCZENIA, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Harmonogram lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełniony załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak - w dacie uruchomienia sprzętu |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego -wymagany HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | HARMONOGRAM na wezwanie Zamawiającego |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, 
do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

KARTA  KONTROLI

W związku z wymaganiami  Art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych  Dz.U. 2010  Nr 107   Poz. 679

oraz normy PN-EN 62353 w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu medycznego proszę podać wymagania producenta w zakresie wykonywania czynności  okresowej  kontroli pod względem bezpieczeństwa.

Nazwa i  typ sprzętu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Klasa  ochrony   (podać  I , II , III )  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Typ części aplikacyjnych  (określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

(określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

Test przewodu ochronnego  (podać wartość limitu  mΩ)   .  .  .  .   mΩ

Prąd upływu urządzenia  (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda różnicowa    	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Prąd upływu części aplikacyjnych (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Rezystancja izolacji (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu MΩ)

-  pomiędzy zasilaniem a uziemieniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a uziemieniem  (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a zasilaniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

Test funkcjonalny  (określić zalecenia  producenta co do sposobu i zakresu wykonania)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Inne wytyczne producenta co do sposobu wykonywania i zakresu  kontroli bezpieczeństwa elektrycznego:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .