Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny pracowni endoskopii przy ulicy Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu w ramach realizacji projektu pn.: „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne - Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu  medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych”

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ oraz zawierający numery katalogowe - w oparciu o które została przygotowana oferta.

W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej Pakietu (np. Wideoprocesor - Ia. PROCESOR OBRAZU pkt. 4 itd.) – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz potwierdzający POZOSTAŁE PARAMETRY (nie podlegające ocenie) w zakresie wymagań postawionych przez Zamawiającego – należy złożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.1 SIWZ).

W przypadku parametru nie znajdującego się w katalogu/prospekcie/folderze należy przedstawić oświadczenie o posiadaniu danego parametru przez zaoferowany przedmiot zamówienia (należy dokładnie określić parametr/parametry, którego oświadczenie dotyczy – (POWYŻSZE NIE DOTYCZY PARAMETRÓW OCENIANYCH!).

Zamawiający dopuszcza złożenie DO OFERTY katalogu/prospektu/folderu - potwierdzającego spełnienie WSZYSTKICH wymagań opisanych przez Zamawiającego - w takim wypadku Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy - w zakresie pkt. 7.6.2.1 SIWZ.

I. WIDEOPROCESOR - Ia. PROCESOR OBRAZU - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

I. WIDEOPROCESOR - Ib. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

II. VIDEOKOLONOSKOP  - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

III. VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

IV. VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

V. MONITOR MEDYCZNY – 2 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

VI. WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

VII. POMPA KOLONOSKOPOWA – 2 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

VIII. AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

IXa. EUS TERAPEUTYCZNY - VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY  - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

IXb. EUS TERAPEUTYCZNY - VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY  - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

IXc. EUS TERAPEUTYCZNY - ULTRASONOGRAF Z FUNKCJĄ ELASTOGRAFII TKANKOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM  - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

IXd. EUS TERAPEUTYCZNY – PROCESOR OBRAZU - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

IXe. EUS TERAPEUTYCZNY – ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

X. WIDEODUODENOSKOP - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

XI. ENTEROSKOP  – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

XII. POMPA DO OBSŁUGI ENTEROSKOPU – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

XIII. DIATERMIA Z PRZYSTAWKĄ ARGONOWĄ – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. WIDEOPROCESOR |
| Ia. PROCESOR OBRAZU - 1 szt. |
|  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920x1080 p | Tak |  |  |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D, HD-SDI | Tak |  |  |
|  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |  |
|  | Wejście wideo do obrazowania PoP na froncie procesora | Tak |  |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne min.: DICOM w celu integracji z systemem PACS | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |  |
|  | Powiększenie cyfrowe min. x1,00–2,00 lub x1,00–1,75 (w krokach co 0,05). | Tak | . |  |
|  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu | Tak |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |  |
|  | Równoczesny – optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |  |
|  | Wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 | Tak |  |  |
|  | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Archiwizacja obrazów medycznych w formatach min. JPG, TIFF, DICOM | Tak |  |  |
|  | Obudowa modułowa - osobno źródło światła i osobno procesor obrazu do podłączenia endoskopów giętkich – możliwość wymiany poszczególnych modułów w sytuacjach serwisowych, a nie całego zestawu | Tak |  |  |
|  | Wybór prezentacji w zmiennej wiązce światła LED | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia drukarki i/lub rejestratora video (system zdalny) | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia czytnika kart magnetycznych | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 2 przyciski sterujące na panelu przednim procesora | Tak |  |  |
| Ib. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
|  | Oświetlenie główne LED min 1400 lm | Tak |  |  |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza min. - 4 stopnie | Tak |  |  |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy – maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |  |
|  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |  |
| II. VIDEOKOLONOSKOP - 1 szt. |
|  | Kąt obserwacji min. 1400 | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza min 1500 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak | . |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem z poz. I | Tak |  |  |
| III. VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY - 1 szt. |
|  | Kąt obserwacji min. 1400 | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości min 4-100 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza min 1050 mm | Tak |  | . |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,4 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem z poz. I | Tak |  |  |
| IV. VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY - 1 szt. |
|  | Kąt obserwacji min. 1400 | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 10,0 mm | Tak |  |  |
|  | Długość robocza min 1050 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 10,0 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem z poz. I | Tak |  |  |
| V. MONITOR MEDYCZNY – 2 szt. |
|  | Matryca typu LED (LCD) | Tak |  |  |
|  | Przekątna min. 27 cali | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pixeli | Tak |  |  |
|  | Proporcje 16:9 | Tak |  |  |
|  | Jasność min. 600 cd/m2 | Tak |  |  |
|  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |  |
|  | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | Tak |  |  |
|  | Sygnał wejścia min.: 1xDVI-D 1 1xVGA 1xSD/HD/3G-SDI 1xC-Video 2xS-Video 1xComponent | Tak |  |  |
|  | Sygnał wyjścia min: 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI | Tak |  |  |
| VI. WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 szt. |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |  |
|  | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym min 2 z hamulcami | Tak |  |  |
|  | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |  |
|  | Uziemiona listwa z min. 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |  |
|  | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  |  |
| VII. POMPA KOLONOSKOPOWA – 2 szt. |
|  | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr | Tak |  |  |
|  | Element pompujący rolkowy | Tak |  |  |
|  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  |  |
|  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Tak |  |  |
|  | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | Tak |  |  |
|  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  |  |
|  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |  |
| VIII. AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
|  | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |  |
|  | Myjnia na dwa endoskopy | Tak |  |  |
|  | Automatyczny proces min. mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Urządzenie realizujące automatycznie min.: - mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno-termiczna płukanie płukanie alkoholem kanałów - suszenie | Tak |  |  |
|  | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |  |
|  | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | Tak |  |  |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |  |
|  | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | Tak |  |  |
|  | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
|  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |  |
|  | Panel sterujący w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Min. 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |  |
|  | Filtr węglowy pochłaniający opary dezynfekcyjne | Tak/Nie |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Dodatkowy system filtracji wody | Tak |  |  |
|  | Zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |  |
|  | Jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |  |
|  | Wbudowany tester szczelności endoskopu | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywy | Tak |  |  |
|  | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |  |
|  | Możliwość płukania kanałów wodno- powietrznych na koniec cyklu | Tak |  |  |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |  |
|  | System identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | Tak |  |  |
|  | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |  |
| IX. EUS TERAPEUTYCZNY – 1 szt. |
| IXa. VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY - 1 szt. |
|  | Wymagana pełna zanurzalność endoskopu | Tak |  |  |
|  | Wymagany rodzaj przetwornika obrazu: CCD color umieszczony w końcówce sondy wziernikowej | Tak |  |  |
|  | Wymagana średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max 12.5 mm | Tak |  |  |
|  | Wymagana średnica końcówki endoskopu: max 14,0 mm | Tak |  |  |
|  | Wymagana długość robocza sondy wziernikowej: min 1250 mm | Tak |  |  |
|  | Wymagana średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | Tak |  |  |
|  | Wymagane minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: w górę min. 1500 w dół min. 1500 w lewo min. 1200 w prawo min. 1200 | Tak |  |  |
|  | Wymagana głębia ostrości min. 3 – 100 mm | Tak |  |  |
|  | Wymagane parametry przetwornika USG - typ: convex lub liniowy - zakres wybieranych częstotliwości pracy głowicy: min. 5,0 – 12,0 MHz - min. 3 częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-Mode) - kąt pola skanowania (widzenia): min. 110º | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem z poz. I i ultrasonografem z poz. X | Tak |  |  |
| IXb. VIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY – 1 szt. |
|  | Metoda skanowania – elektroniczne skanowanie radialne | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość skanowania min: 5 MHz/ 7,5 MHz/ 10 MHz/ 12 MHz | Tak |  |  |
|  | Kąt skanowania: 360o | Tak |  |  |
|  | Typ skanowania min.: - Kolor Doppler - Power Doppler - Pulse wave - B mode - M mode | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |  |
|  | Pole obserwacji min. 140o | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 11,5 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki: max. 11,5 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min.2,2 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: - w górę min. 180o - w dół min. 90o - w lewo min. 100o - w prawo min. 100o | Tak |  |  |
|  | Długość robocza min. 1250 mm | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem z poz. I i ultrasonografem z poz. X | Tak |  |  |
| IXc. EUS TERAPEUTYCZNY – ULTRASONOGRAF Z FUNKCJĄ ELASTOGRAFII TKANKOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM - 1 szt. |
|  | Zakres wybieranych częstotliwości pracy w trybie 2D określone wybieranymi częstotliwości głowic: min. 5,0 – 12,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Wymagany zakres dynamiki systemu (przy spadku wzmocnienia) min. -3dB) | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w całkowicie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania | Tak |  |  |
|  | Wymagane tryby pracy min.: - B-Mode - M-Mode - Doppler pulsacyjny PWD - Doppler kolorowy CD - Power Doppler | Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | Zapewniona możliwość podłączenia endoskopu z głowicą min. radialną i głowicą convex lub liniową | Tak |  |  |
|  | Procesor posiadający funkcję „obraz w obrazie” obraz endoskopowy z kamery CCD w obrazie z głowicy ultrasonograficznej | Tak |  |  |
|  | Procesor posiadający funkcję pomiarów parametrów na ekranie monitora | Tak |  |  |
|  | Procesor posiadający funkcję wprowadzania danych o badaniu – wyświetlane na ekranie monitora | Tak |  |  |
|  | Procesor wyposażony w co najmniej jedno złącze USB | Tak |  |  |
|  | Procesor wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |  |
|  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach min. JPG, TIFF, DICOM | Tak |  |  |
|  | Wymagane wyjścia obrazu min. : Min S-VHS, RGB,DVI,HD-SDI | Tak |  |  |
|  | Procesor ultrasonograficzny zapewnia możliwość ustawienia na wózku endoskopowym | Tak |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne : 230V/50Hz | Tak |  |  |
| IXd. EUS TERAPEUTYCZNY - PROCESOR OBRAZU - 1 szt. |
|  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920x1080 p | Tak |  |  |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D, HD-SDI | Tak |  |  |
|  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |  |
|  | Wejście wideo do obrazowania PoP na froncie procesora | Tak |  |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne min.: DICOM w celu integracji z systemem PACS | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |  |
|  | Powiększenie cyfrowe min. x1,00–2,00 lub x1,00–1,75 (w krokach co 0,05). | Tak | . |  |
|  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu | Tak |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |  |
|  | Równoczesny – optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |  |
|  | Wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 | Tak |  |  |
|  | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED | Tak/Nie |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Archiwizacja obrazów medycznych w formatach min. JPG, TIFF, DICOM | Tak |  |  |
|  | Obudowa modułowa - osobno źródło światła i osobno procesor obrazu do podłączenia endoskopów giętkich – możliwość wymiany poszczególnych modułów w sytuacjach serwisowych, a nie całego zestawu | Tak |  |  |
|  | Wybór prezentacji w zmiennej wiązce światła LED | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia drukarki i/lub rejestratora video (system zdalny) | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak/ Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia czytnika kart magnetycznych | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 2 przyciski sterujące na panelu przednim procesora | Tak |  |  |
| IXe. EUS TERAPEUTYCZNY - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
|  | Oświetlenie główne LED min 1400 lm | Tak |  |  |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza min. - 4 stopnie | Tak |  |  |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy – maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |  |
|  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |  |
| X. WIDEODUODENOSKOP - 1 szt. |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika – max. 14 mm | Tak |  |  |
|  | Optyka boczna z odchyleniem minimum 8 º | Tak/Nie |  | ≥8 º - 10 pkt < - 0 pkt |
|  | Pole widzenia minimum 100 º | Tak |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 4 – 60 mm | Tak |  |  |
|  | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach: góra – min. 130º, dół min. - 90º, lewo min. – 90º, prawo – min. 110º | Tak |  |  |
|  | Długość robocza minimum 1250 mm | Tak |  |  |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła do diagnostyki śluzówki i naczyń włosowatych | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdejmowania osłony końcówki endoskopu w celu dostępu do mycia i dezynfekcji elementów mechanizmu elewatora | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem z poz. I | Tak |  |  |
| XI. ENTEROSKOP – 1 szt. |
|  | Głębia ostrości w zakresie min 2-100 mm. | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm. | Tak |  |  |
|  | Długość robocza min. 2000 mm. | Tak |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki wideoenteroskopu max. 9,4 mm. | Tak |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm. | Tak |  |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: - góra 180º - dół 180º - prawo 160º - lewo 160º | Tak |  |  |
|  | Endoskop z dodatkowym kanałem do napełniania balonika umieszczonego na końcówce wideoenteroskopu. | Tak |  |  |
|  | Do videoenteroskopu komplet adapterów do myjni | Tak |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym wideoprocesorem z poz. I | Tak |  |  |
| XII. POMPA DO OBSŁUGI ENTEROSKOPU – 1 szt. |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | Tak |  |  |
|  | Kompatybilna z oferowanym enteroskopem poz. XII | Tak |  |  |
|  | Nominalne ciśnienie balonów min. 5,6 kPa | Tak |  |  |
|  | Przepływ powietrza min. 170+/- ml/10 sek. | Tak |  |  |
|  | Zewnętrzny kontroler do obsługi | Tak |  |  |
| XIII. DIATERMIA – 1 szt. |
|  | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | Tak |  |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora min. 333kHz +/-10% | Tak |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | Tak |  |  |
|  | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. | Tak/Nie |  | Wewnętrzny moduł argonowy – 10 pkt. Przystawka – 0 pkt. |
|  | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | Tak |  |  |
|  | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | Tak |  | . |
|  | Komunikacja w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | Tak |  |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. | Tak |  |  |
|  | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | Tak |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową oraz koszykiem na akcesoria. | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. | Tak |  |  |
|  | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia | Tak |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. | Tak |  |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. | Tak |  |  |
|  | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. | Tak |  |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | Tak |  |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | Tak |  |  |
|  | Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W | Tak |  |  |
|  | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna | Tak |  |  |
|  | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | Tak |  |  |
|  | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | Tak |  |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. | Tak |  |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. | Tak |  |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. | Tak |  |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | Tak |  |  |
|  | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy | Tak |  |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej - 1szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1szt. | Tak |  |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia 1szt. | Tak |  |  |
|  | Butla argonowa 5L | Tak |  |  |
|  | Reduktor argonowy z pomiarem ciśnienia | Tak |  |  |
|  | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi | Tak |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU – WYMAGANE WYPEŁNIENIE DLA KAŻDEJ POZYCJI PAKIETU – OSOBNO!

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – poz. sprzętu medycznego______(podać) | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać:__ |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub oświadczenie – po uruchomieniu |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać:__ |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać:___ |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, sporządzić HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważną z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | w dacie uruchomienia |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego sporządzić HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak | W DNIU DOSTAWY |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak | W DNIU DOSTAWY |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak | W DNIU DOSTAWY |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

KARTA  KONTROLI

W związku z wymaganiami  Art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych  (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 211 ze zmianami)

oraz normy PN-EN 62353 w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu medycznego proszę podać wymagania producenta w zakresie wykonywania czynności  okresowej  kontroli pod względem bezpieczeństwa.

Nazwa i  typ sprzętu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Klasa  ochrony   (podać  I , II , III )  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Typ części aplikacyjnych  (określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

(określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

Test przewodu ochronnego  (podać wartość limitu  mΩ)   .  .  .  .   mΩ

Prąd upływu urządzenia  (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda różnicowa    	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Prąd upływu części aplikacyjnych (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Rezystancja izolacji (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu MΩ)

-  pomiędzy zasilaniem a uziemieniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a uziemieniem  (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a zasilaniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

Test funkcjonalny  (określić zalecenia  producenta co do sposobu i zakresu wykonania)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Inne wytyczne producenta co do sposobu wykonywania i zakresu  kontroli bezpieczeństwa elektrycznego:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .