(ZMIANA NR 1) KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ZMIANY NANIESIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 29.08.2018R.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ oraz zawierający numery katalogowe - w oparciu o które została przygotowana oferta.

W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej Pakietu – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz potwierdzający POZOSTAŁE PARAMETRY (nie podlegające ocenie) w zakresie wymagań postawionych przez Zamawiającego – należy złożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.1 SIWZ).

W przypadku parametru nie znajdującego się w katalogu/prospekcie/folderze należy przedstawić oświadczenie o posiadaniu danego parametru przez zaoferowany przedmiot zamówienia (należy dokładnie określić parametr/parametry, którego oświadczenie dotyczy – (POWYŻSZE NIE DOTYCZY PARAMETRÓW OCENIANYCH!).

Zamawiający dopuszcza złożenie DO OFERTY katalogu/prospektu/folderu - potwierdzającego spełnienie WSZYSTKICH wymagań opisanych przez Zamawiającego - w takim wypadku Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy - w zakresie pkt. 7.6.2.1 SIWZ.

Tomograf komputerowy minimum 16 rzędowy – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości ≥ 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Ilość fizycznych rzędów detektora w osi z ≥ 16 | TAK, podać |  | 16 – 0 pkt > 16 – 20 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy systemu na miejscu u klienta (bez wymiany gantry i / lub całego systemu) do wersji umożliwiającej akwizycję min. 32 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badania mózgowia, - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów, - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych, - badania ortopedyczne, - badania wielonarządowe | TAK, podać |  |  |
| GANTRY I STÓŁ |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 78 cm | TAK, podać |  | 78cm – 0 pkt > 78cm – 5 pkt |
|  | Kąt pochylania gantry min. od – 30º do +30º w sposób płynny | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość sterowania pochylaniem gantry: -z obu stron gantry (lewa/prawa) -z konsoli w sterowni -automatycznie z programu badania | TAK, podać |  |  |
|  | Waga gantry | Podać |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm ≥ 230 kg | TAK, podać |  | 230 kg – 0 pkt > 230 kg – 5 pkt |
|  | Maksymalne pełne obciążenie stołu ≥ 300 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Precyzja ustawienia stołu pod maksymalnym pełnym obciążeniem ≤ ± 1mm | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) w cm, mierzone od podłoża ≤ 55 cm | TAK, podać |  | 55cm – 0 pkt.; poniżej 55cm do 35cm – 5 pkt.; poniżej 35cm – 10 pkt. |
|  | Dwukierunkowy interkom | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pacjencie, filmów instruktarzowych dla pacjenta na monitorze zintegrowanym z gantry | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie filmów instruktarzowych dla dzieci, w postaci kreskówek na monitorze zintegrowanym z gantry | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie, bez przekładania pacjenta ≥ 200 cm | TAK, podać |  | 200cm – 0 pkt.; > 200cm – 10 pkt. |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu pozostałego do końca skanowania widoczne z przodu i z tyłu gantry (min. 2 wskaźniki) | TAK, podać |  |  |
| LAMPA |
|  | Maksymalna moc użytkowa generatora wynikająca z protokołów badań > 50 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe [kV] używane w protokołach klinicznych ≤ 80 kV | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe [kV] używane w protokołach klinicznych ≥ 135kV | TAK, podać |  |  |
|  | Modulacja prądu anody jednocześnie w osiach x,y,z | TAK, podać |  |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 5 MHU | TAK, podać |  | ≥ 10 MHU – 5 pkt od 5 do 9 MHU – 0 pkt |
|  | Prędkość chłodzenia anody lampy > 840 kHU/min | TAK, podać |  |  |
|  | Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2 | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań dla napięcia min. 120 kV [mA] ≥ 400 mA | TAK, podać |  | powyżej 500 mA – 10 pkt powyżej 400 mA do 500 mA – 5 pkt 400 mA – 0 pkt |
| DETEKTORY I SYSTEM SKANOWANIA |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej ≤ 0,625 mm | TAK, podać | . | 0,625mm – 0 pkt.; poniżej 0,625mm do 0,5mm – 10 pkt.; poniżej 0,5mm – 20 pkt; |
|  | Szerokość zespołu detektorów ≥ 20 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu 360º układu lampa rtg - detektor ≤ 0,5 s | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w pełnym oferowanym zakresie(±300) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów z akwizycji wykonywanej w ten sposób | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w pełnym oferowanym zakresie(±300) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego ≥ 80 s | TAK, podać |  | 80s – 0 pkt Powyżej 80s do 99s – 5 pkt Równe i powyżej 100s – 10 pkt |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm ] ≥ 195 cm | TAK, podać |  | 195cm – 0 pkt.; > 195cm – 5 pkt. |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch ≥ 1, | TAK, podać |  |  |
|  | Pozycje projekcji skanu topograficznego min. 2 (AP, LAT) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem | TAK, podać |  |  |
|  | Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 64 z możliwością archiwizacji w systemie PACS | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalna długość skanu topograficznego ≥ 195cm | TAK, podać |  | 195cm – 0 pkt.; > 195cm – 5 pkt. |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania SFOV cm wynikające i zgodne z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY ≥ 50 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV [cm] ≤ 50 cm wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY ≥2 | TAK, podać (1 rozmiar pola widzenia= 1 pole) |  | 2 – 0 pkt.; Powyżej 2 do 5– 10 pkt. powyżej 5 – 20 pkt |
|  | Maksymalne, rekonstruowalne diagnostyczne pole obrazowania FOV [cm]≥ 50 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 512x512 | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY wyrażona w ( pl/cm) w punkcie 2% krzywej MTF | TAK ≥ 18 pl/cm podać |  | 18 pl/cm – 0 pkt powyżej 18pl/cm do 20pl/cm – 10 pkt powyżej 20pl/cm – 20 pkt |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego [mm] | TAK < 0,35 mm podać |  | 0,35mm – 0 pkt poniżej 0,35mm do 0,33mm – 10 pkt poniżej 0,33mm – 20 pkt |
| STACJA TECHNIKA |
|  | Monitory obrazowe LCD ≥ 19” | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 [n obrazów] ≥100 000 | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 5 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania | TAK, podać |  |  |
|  | System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów – dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów | TAK, podać |  |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych. Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych. Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii. Akwizycja obrazów do badań naczyniowych. Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze szyi i głowy. Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu) | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze kości Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, pozostawienie obrazu istoty korowej, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu) | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze płuc Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne wyodrębnienie tkanki płucnej lub naczyń płucnych (ocena mikrozatorowości tętnic płucnych), możliwość fuzji map subtrakcyjnych z obrazem badania z kontrastem lub bez kontrastu, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu) | TAK, podać |  |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: DICOM Print DICOM Storage Commitment DICOM Sent / Recive DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist | TAK, podać |  |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na DVD w standardzie DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów | TAK, podać |  |  |
|  | Rekonstrukcje 2D, 3D | TAK, podać |  |  |
|  | MIP | TAK, podać |  |  |
|  | VR | TAK, podać |  |  |
|  | SSD | TAK, podać |  |  |
|  | MPR | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D | TAK, podać |  |  |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową, umożliwiający obniżenie dawki promieniowania do min. 70% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, ADIR 3D). Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC), dostępny do zastosowania dla wszystkich rodzajów badań oraz trybów, wymaganych zapisami opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 64 > 15 obr/s | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt. 64 | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. | TAK, podać |  |  |
|  | W przypadku stwierdzenia artefaktów pochodzących od elementów metalowych po wykonaniu badania, możliwość ich redukcji za pomocą zaoferowanego w niniejszym punkcie algorytmu, bez konieczności powtarzania badania (wykonania kolejnej akwizycji). | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | TAK, podać |  |  |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 64 < 11,0 mGy. | < 11 mGy podać |  | poniżej 11mGy do 6,5 mGy – 0 pkt poniżej 6,5 mGy do 3,5 mGy – 10 pkt poniżej 3,5 mGy – 30 pkt |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 64 < 27,0 mGy. | TAK / NIE Podać (jeśli „TAK” podać dawkę) |  | „NIE” lub od 27,0 mGy do 22 mGy – 0 pkt poniżej 22,0 mGy do 18,00 mGy - 10 pkt poniżej 18,0 mGy - 30 pkt |

| STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE –KONSOLA LEKARSKA WOLNOSTOJĄCA- |
| --- |
|  | Stacja dwumonitorowa lub jednomonitorowa (monitory diagnostyczne), o przekątnej kolorowego(-wych) monitora -ów) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat – min.19” w przypadku zaoferowania stacji dwumonitorowej lub min. 21” w przypadku zaoferowania stacji jednomonitorowej /monitory LCD i stacje opisowe spełniające wymogi Rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 18.02 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | TAK, podać |  |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Sent / Recive - DICOM Query/Retrieve | TAK, podać |  |  |
|  | Import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). | TAK, podać |  |  |
|  | Prezentacje Cine | TAK, podać |  |  |
|  | MIP | TAK, podać |  |  |
|  | VR | TAK, podać |  |  |
|  | MPR | TAK, podać |  |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu) | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia, automatyczne wyznaczenie stenozy ,automatyczne pomiary stenozy, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | TAK, podać |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do endoskopii wirtualnej przestrzeni powietrznych i płynnych (w tym bronchoskopii, kolonoskopii, itd.) | TAK, podać |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian i porównaniem z poprzednim badaniem. | TAK, podać |  |  |
|  | Najnowsza wersja oprogramowania do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w narządach miąższowych, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian i porównaniem z poprzednim badaniem. | TAK, podać |  |  |
| STACJA LEKARSKA 2 |
|  | Stacja diagnostyczna do oceny obrazów pochodzących z TK, w tym fuzji obrazów, oraz obrazów RTG Minimalne parametry: - zintegrowany z jednostką główną 21,5-calowy monitor opisowy prekalibrowany do DICOM. - fabrycznie parowane 5 MP monitory monochromatyczne (z funkcją wyświetlanie w kolorze) dedykowane do opisów RTG - 64-bitowe oprogramowanie diagnostyczne certyfikowane jako wyrób medyczny w klasie IIa - min. procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4,400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net) oraz 64-bitowa aplikacja diagnostyczna pozwalają na płynną analizę badań oraz szybkie rekonstrukcje czy też wizualizacje, przy użyciu zaawansowanych protokołów obróbki obrazu. | TAK, podać |  |  |
| SERWER DANYCH PACJENTÓW |
|  | Parametry minimalne (nie gorsze niż): • Procesor - Ilość procesorów 2 - Taktowanie 3,00 GHz - Taktowanie „turbo” 3,70 GHz - Szyna pamięci 2667 MHz - Cache 24,75 MB - QPI 10,40 GT/s 2UPI - Pobór mocy 200W - Ilość rdzeni / wątków 18/36 • Pamięć RAM 256 GB - Szyna RAM 2667 MHz - Typ RAM DDR4 - Rodzaj RAM LRDIMM - Rank RAM QUAD - Pojemność modułu RAM 64GB • Kontroler/Typ RAID Sprzętowy - Poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60 - Rodzaje dysków RAID SATA, SAS, SSD, SED - Pamięć cache RAID 8GB NV - Maksymalny transfer RAID 12Gb/s - Wspierane systemy RAID Windows, Linux, Vmware • Dyski i napędy - miejsce 16 x 2,5” - zainstalowane – 5 x 2,4TB, 2,5”, magnetyczny, SAS 12Gb/s, 10 000 obr./min. obudowa Hot-Plug - zainstalowane – 3 x 1,6TB, 2,5”, SSD Write Intensive MLC, SAS 12 Gb/s, Hot-Plug - DVD-ROM - Karta sieciowa – 4 interfejsy - 4xRJ45, GbE, zintegrowana • Karta rozszerzeń: - 2 x Emulex LPE 12000 FC8 Single Port, 8 Gb/s, Interfejs Fibre Channel - 2 x Emulex LPE 31000 M6 D FC 16 Single Port, 16 Gb/s, Interfejs Fibre Channel - Zdalne zarządzanie dedykowanym portem • Szyny montażowe ruchome z ramieniem/uchwytem na kable • Zasilanie 2x 1100W Hot-Plug | TAK, podać |  |  |
| WSTRZYKIWACZ ŚRODKA CIENIUJĄCEGO |
|  | Fabrycznie nowy, automatyczny, dwukomorowy, specjalizowany do badań TK wstrzykiwacz kontrastu | TAK, podać |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA APARATU TK |
|  | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie z licencjami bezterminowymi do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego, z możliwością dołączenia raportu do wyniku badania oraz jego wydruku | TAK, podać |  |  |
|  | UPS podtrzymanie min 3 minut dla każdego stanowiska diagnostycznego i serwera | TAK, podać |  |  |
|  | Moc podłączeniowa tomografu ≤ 75 kVA | TAK, podać |  | 75 kVA – 0 pkt.; < 75 kVA – 10 pkt. |
|  | Wykonanie prac niezbędnych do instalacji aparatu | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty | TAK |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOYCZTY:

___________________________

___________________________

___________________________

________________________________________

podpis i pieczęć Wykonawcy

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – tomograf komputerowy | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące podać |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=5 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie istotne awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać: |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Wskazać dokument, który zostanie dostarczony w dacie uruchomienia sprzętu (protokół lub oświadczenie) |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać: |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu. | TAK na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać: |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Informacja, który z dokumentów harmonogram lub oświadczenie będzie dostarczone w dacie uruchomienia. |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI i dostarczyć w dacie dostawy. | Tak, dostarczyć w dacie dostawy |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego dostarczyć w dniu dostawy HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. Jeżeli nie przewiduje to należy dostarczyć w dniu dostawy oświadczenie. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Informacja, który z dokumentów harmonogram lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy. |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak w dniu dostawy |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak w dniu dostawy |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak w dniu dostawy |  |

________________________

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

KARTA  KONTROLI

W związku z wymaganiami  Art. 90 ust. 6 i 7  ustawy o wyrobach medycznych  Dz.U. 2010  Nr 107   Poz. 679 oraz normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod względem wykonywania testów bezpieczeństwa użytkowania (Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych)  proszę podać  wymagania producenta w zakresie wykonania okresowej kontroli sprawności i bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu medycznego.

Nazwa i  typ sprzętu     .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Klasa ochrony przeciwporażeniowej (podać  I, II, BATERIA, PODŁĄCZONE DO ZASILANIA NA STAŁE ) .   ..  .  . .

Typ części aplikacyjnych  (podać jakie typy części występują    B , BF , CF)    .  .  .  .  .  .  .  .

Test przewodów uziemienia ochronnego  (dla klasy I podać wartość limitu  mΩ)   .   .   .   .   .   mΩ

Prąd upływu urządzenia   (jeżeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaru wpisać  TAK  i podać wartość limitu prądu µA)

(jeżeli producent sprzętu  nie zaleca/nie dopuszcza  wykonania pomiarów w danej metodzie wpisać  NIE)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda różnicowa    	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Prąd upływu części aplikacyjnych

(jeżeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaru wpisać  TAK  i podać wartość limitu prądu µA)

(jeżeli producent sprzętu   nie zaleca/nie dopuszcza  wykonania pomiarów w danej metodzie wpisać  NIE)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Rezystancja izolacji   (jeżeli producent sprzętu wymaga wykonania pomiaru wpisać  TAK  i  podać wartość limitu rezystancji MΩ)

(jeżeli producent sprzętu nie zaleca/nie dopuszcza wykonania pomiarów w danej metodzie wpisać  NIE)

-  pomiędzy zasilaniem a uziemieniem                             (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a uziemieniem  (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a zasilaniem        (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

Inne wytyczne producenta co do sposobu wykonywania kontroli technicznej i pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Test funkcjonalny  (określić zalecenia - wymagania producenta sprzętu co do sposobu i zakresu wykonania)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .