# Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

I. Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.

II. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej przez Wykonawcę (np. w przypadku rozpiętości rozmiarowej, średnicy, długości, wymaganych rodzajów itp.) lub zapis „NIE” - w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę – podać:” będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wartości podane w rubryce "Parametry - opis" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

III. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia

1.  Wykonawca dostarczy towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy  od daty dostawy.

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

2. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia)  muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- produkcja w 2018r lub późniejsza.

– wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w Pakiecie

###### PAKIET NR 1 - Sprzęt pomocniczy   - zakup

| PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE - 3500 szt. |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | długość zawierająca się w przedziale od 180 cm do 260 cm |  |
| 2) | Wymagana średnica 0,035” i 0,032’’ |  |
| 3) | giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie - teflon |  |
| 4) | dostępne końcówki robocze J i prosta |  |
| 5) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (0,035” i 0,032” = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt. |  |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| INTRODUKTORY NACZYNIOWE Z IGŁĄ ANGIOGRAFICZNĄ i prowadnikiem - 300 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | kaniula odporna na załamania i zagięcia; |  |
| 2) | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką |  |
| 3) | Dostępna wersja zbrojona |  |
| 4) | zawór zapewniający szczelność |  |
| 5) | ramię boczne z kranikiem |  |
| 6) | oferowane różne średnice: (wymagane 5 F, 6 F, 7 F, 8F) |  |
| 7) | Oferowane różne długości - Wymagana długość (11cm oraz 23 cm) |  |
| 8) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (5 F, 6 F, 7 F, 8F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | podać ilość różnych długości prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (11cm oraz 23cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| INTRODUKTORY do tętnic promieniowych - 3000 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | kaniula odporna na załamania i zagięcia |  |
| 2) | atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem a koszulką |  |
| 3) | zestaw z igłą i prowadnikiem prowadnikiem 0,018” z giętką końcówką |  |
| a) | wersja z prowadnikiem prostym i typu „J” |  |
| b) | igła o rozmiarze 21G |  |
| 4) | zawór zapewniający szczelność |  |
| 5) | ramię boczne z kranikiem |  |
| 6) | Różne oferowane rozmiary (wymagane 4F, 5 F, 6F) |  |
| 7) | Różne długości (wymagane 11 cm) |  |
| 8) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | podać ilość różnych średnic prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (4 F, 5 F, 6 F = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | podać ilość różnych długości prowadników jeśli są dostępne poza wymaganymi (11cm = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. PRZEDŁUŻACZE NISKOCIŚNIENIOWE – 3000 SZT |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | szczelność połączeń |  |
| 2) | przezroczysta obudowa |  |
| 3) | dren 50 cm (- 10%/+20%) i 100cm (- 10%/+10%) |  |
| 4) | Nazwa, Typ |  |
| 5) | Nr katalogowy |  |
| 6) | Producent |  |
| 7) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. KRANY TRÓJDROŻNE - 800 SZT |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | szczelność kranów |  |
| 2) | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt |  |
| 3) | Nazwa, Typ |  |
| 4) | Nr katalogowy |  |
| 5) | Producent |  |
| 6) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. RAMPY - 3000 szt. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | rampy dwudrożne i trójdrożne |  |
| 2) | adaptor rotacyjny |  |
| 3) | szczelność kranów |  |
| 4) | przezroczysta obudowa i ergonomiczny kształt |  |
| 5) | posiada dużą średnicę wewnętrzną umożliwiającą wysoki przepływ |  |
| 6) | wytrzymuje ciśnienie min. 500 PSI |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 8. MANIPULATOR PROWADNIKA ANGIOPLASTYCZNEGO (torquer) - 800 SZT. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | łatwość zakładania |  |
| 2) | system mocowania na liderze zapewniający trwałość zapięcia |  |
| 3) | dobra manewrowalność – możliwość skupienia się operatora tylko na prowadzeniu lidera, bez konieczności jednoczesnego utrzymywania torquera w danym miejscu |  |
| 4) | ergonomiczny kształt |  |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |
| 9. Y-CONECTOR – 600 SZT. |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | łatwość zakładania |  |
| 2) | Pełna szczelność zastawki |  |
| 3) | wersja z zastawką typu „push-pull” i wersja z zastawką podwójną |  |
| 4) | min. światło 9 F |  |
| 5) | współpracuje z cewnikami od 1F do 9F |  |
| 5) | ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej |  |
| 6) | wymagany boczny port z kranem |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

PAKIET NR 2 – CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE I PROWADZĄCE UMOŻLIWIAJĄCE INTUBACJĘ TYPOWYCH I NIETYPOWYCH ODEJŚĆ

- ZAKUP

| 1. CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE – 1500 SZT. |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | cewniki zbrojone nylonowe i poliuretanowe z podwójnym oplotem z drutu ze stali nierdzewnej na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i obrót 1 : 1 |  |
| 2) | duża średnica wewnętrzna dla cewnika 6F tj. min 0,057” dla cewnika 5F min. 0,047” |  |
| 3) | miękka atraumatyczna końcówka bez zbrojenia na długości 3 cm od końca cewnika |  |
|  | Dostępne średnice od 4F do 7F |  |
| 4) | cewnik dobrze widoczny w skopii (załączyć zdjęcie) |  |
| 5) | pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ |  |
| 6) | cewnik do intubacji prawej, lewej tętnicy wieńcowej |  |
| 7) | Duży wybór krzywizn (od 3.5 do 6.0) i kształtów min. 15 w każdym French (F), w tym 4 krzywizny dedykowane do dostępu promieniowego: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Noto, Williams, wielofunkcyjne; z dostępu promieniowego: Sones, Barbeau, Castillo,; typu Bypass i Pigtail (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt. ) |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI PROWADZĄCE – 150 SZT. |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik prowadzący do angioplastyki o średnicy 6F i świetle wewnętrznym 0,072” oraz średnicy 5F i świetle wewnętrznym 0,058” |  |
| 2) | Długość standardowa 100 cm dla dostępu udowego i promieniowego |  |
| 3) | Podwójny, hybrydowy oplot ze stali nierdzewnej |  |
| 4) | Stała średnica wewnętrzna od uchwytu do końcówki włącznie |  |
| 5) | Wnętrze cewnika pokryte PTFE ułatwiające wprowadzanie narzędzi |  |
| 6) | Konstrukcja zwiększa odporna na zaginanie i umożliwiając precyzyjną kaniulację. |  |
| 7) | Atraumatyczna końcówka widoczna w skopii. |  |
| 8) | Duży wybór krzywizn, min. 15 w każdym French (F) w tym również nietypowe: Judkins, Judkins Curved, Amplatz, Extra Backup, Extra Backup LAD, Extra Backup C, Extra Backup Right, Williams Technique, Noto Technique, Judkins Fajadet, Kimny Technque, Barbeau, Right Radial, Multipurpose, Hockey Stick, Left/Right Coronary By-pass, IM. (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt. ) |  |
| 9) | Dostępne wersje z krótką i długą końcówką oraz z otworami bocznymi |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |

PAKIET NR 3- ZESTAW DO STENTOWANIA KRĘTYCH i dużych NACZYŃ

Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru – 500 szt. (DEPOZYT)

| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| --- | --- | --- |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo |  |
| 3) | Dostępne średnice od 2.25 mm do 4.0 mm |  |
| 4) | Dostępne długości 8-38 mm dla średnic 3.0 -4.0 mm |  |
| 5) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 6) | Średnica elementów konstrukcyjnych stentu max. 0,0036" |  |
| 7) | Możliwość przeprężenia stentów w rozmiarach od 3.0 mm do 4.0 mm do średnicy min. 4,75 mm |  |
| 8) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic do 4.0 mm |  |
| 9) | Ciśnienie nominalne min. 9 atm , ciśnienie RBP min 15 atm |  |
| 10) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | TAK | Dokumentacja na wezwanie Zamawiajacego |
| 11) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 12) | Nazwa, Typ |  |
| 13) | Nr katalogowy |  |
| 14) | Producent |  |
| 15) | Kraj pochodzenia |  |
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny ze stałego biokompatybilnego polimeru przeznaczony do trudnych zmian – 400 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  |
| 3) | dostępne średnice 2.0 - 4.0 mm |  |
| 4) | zakres długości 8-38 mm |  |
|  | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj –dodaje się 5 pkt.) |  |
| 5) | profil przejścia ≤ 0,042 dla średnicy 3.0 mm |  |
| 6) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic |  |
| 7) | Ciśnienie nominalne min 12 atm , ciśnienie RBP min 18 atm |  |
| 8) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | TAK | Dokumentacja na wezwanie Zamawiajacego |
| 9) | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| Cewnik balonowy półpodatny typ RX – 700 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |
| 2) | Cewnik balonowy typu "rapid exchange" (RX) |  |
| 3) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 1,25 mm do 4.0 mm |  |
| 4) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,016'' |  |
| 5) | Cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych |  |
| 6) | Ciśnienie RBP min.14 atm w przedziale średnic średnic balonu od 1.5 mm do 4.0mm |  |
| 7) | Profil przejścia balonu o średnicy 1.25 mm ≤ 0,020” |  |
| 8) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm, (w tym dostępna długość 10 mm) |  |
| 9) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| Cewnik balonowy niepodatny typ RX – 300 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |
| 2) | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (niepodatny), typu "rapid exchange" (RX), do doprężeń. |  |
| 3) | Dostępne średnice balonu w przedziale od 2,0 mm do 5,0 mm |  |
| 4) | Profil wejścia końcówki balonu (tip) ≤ 0,015'' |  |
| 5) | Ciśnienie RBP min.20 atm w całym wymaganym przedziale średnic |  |
| 6) | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów z gwaratnowaną możliwością min. 10 krotnej inflacji do ciśnienia RBP |  |
| 7) | Minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 27 mm |  |
| 8) | Cewnik balonowy o długości użytkowej > 140 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  |
| 9) | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| Stent uwalniający lek antyproliferacyjny do stentowania dużych naczyń – 20 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |

| 1) | Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus lub Everolimus |  |
| --- | --- | --- |
| 2) | Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu |  |
| 3) | dostępne średnice 4.5, 5.0 mm |  |
| 4) | Możliwość przeprężenie stentów do średnicy min. 5,75 mm (skrócenie stentu 5.0 mm przy maksymalnym przeprężeniu do 5,75 mm < 1 % ) |  |
| 5) | zakres długości 12-30 m |  |
| 6) | Kompatybilność z prowadnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic |  |
| 7) | Ciśnienie nominalne min 12 atm , ciśnienie RBP min 16 atm |  |
| 8) | Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczepienia | TAK | Dokumentacja na wezwanie Zamawiajacego |
| 9) | Zarejestrowane wskazanie do stosowania w pniu LTW | TAK | Dokumentacja na wezwanie Zamawiajacego |
| 10) | wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad1)- 30 szt.

## Ad 2) - 30 szt.

## Ad 3) -  50 szt.

Ad 4)  - 30 szt.

Ad 5)  - 5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR  4 ZESTAW  DO  „KLASYCZNEGO” STENTOWANIA

| 1. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 700 SZT. (ZAKUP) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Średnica 0,014” |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową |  |
| 4) | długości 190 i 300cm |  |
| 5) | końcówka „J” i prosta |  |
| 6) | dobra manewr owalność |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | szeroka gama prowadników dostosowanych do do różnych charakterów zmian, minimum 15 (15= 0 pkt.; za każdy dodatkowy rodzaj – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | różny stopień twardości minimum 10 (10 = 0 pkt.; za każdy dodatkowy rodzaj - 5 pkt. (do 30 pkt) |  |
| c) | Specjalne prowadniki do udrożnień min. 4 ( 4=0pkt; za każdy dodatkowy 5 pkt) |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI BALONOWE DO PTCA - 400 szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | balon typu monorail |  |
| 2) | niski profil cewnika balonowego max. 0,024” przy średnicy balonu 3,0 mm |  |
| 3) | cewnik balonowy dostępny w rozmiarach 1,5 – 5.0 mm. średnicy |  |
| 4) | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne |  |
| 5) | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe fragmenty naczynia |  |
| 6) | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe zmiany |  |
| 7) | ciśnienia RBP ≥ 14 atm dla cewników w rozmiarze powyżej 2,5 mm |  |
| 9) | rozmiary: średnica od 1,5 - 4,0 mm, w zakresie od 2.0 – 4.0mm - różnica co 0,25 mm |  |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| a) | profil balonu ≤ 0,024” przy średnicy 3 mm (0,024”=0 pkt.) mniejszy dodaje się 5 pkt. za 0,001” |  |
| b) | Entry profile max. 0,19” dla 3,0mm (0,19”=0 pkt.) (każde 0,1 mniej dodaje się 10 pkt) |  |
| c) | Przynajmniej 3 długości w każdej średnicy =0 pkt. (za każdą dodatkową dodaje się 5 pkt) |  |
| d) | Dostępny balon o długości 10mm dla rozmiaru 2,0 (10 mm =0 pkt.) (za każdy 1mm poniżej 10mm dodaje się 5 pkt (do 15pkt)) |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. STENTY KOBALTOWO - CHROMOWE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY MONTOWANE NA BALONIE 200 – szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,25-4,0 mm |  |
| 2) | Stent pokrywany analogiem rapamycyny (everolimus), uwalniający lek w kontrolowanej dawce z biokomatybilnego polimeru |  |
| 3) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,041” |  |
| 4) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0032” |  |
| 5) | długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 |  |
| 6) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych |  |
| 7) | RBP: 18 atm dla wszystkich rozmiarów |  |
| 8) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm |  |
| 9) | skrócenie stentu po implantacji: nie więcej niż 0,3% dla 3,0mm |  |
| 10) | procent pokrycia ściany naczynia przez metal stentu nie więcej niż 18% |  |
| 11) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | podać | Dokumentacja na wezwanie Zamawiającego |
| 12) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm.dla średnicy 3mm (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej - dodaje się 5 pkt. ) |  |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0032” (0,0032”= 0 pkt.); za każdy 0,0001 poniżej dodaje się 5 pkt. |  |
| c) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 rodz. = 0 pkt.; każdy dodatkowy rodzaj - dodaje się 5 pkt.) |  |
| d) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2% przy RBP (2 % = 0 pkt.; poniżej – dodaje się 5 pkt. za każde 0,25 % ) |  |
| 13) | Nazwa, Typ |  |
| 14) | Nr katalogowy |  |
| 15) | Producent |  |
| 16) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | system protekcji dystalnej do angioplastyki pomostów aortalno wieńcowych – 5 szt (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | zestaw zawierający element filtrujący, prowadnik i cewniki: wprowadzający i do usunięcia |  |
| 2) | dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2.5 do 7.0 mm |  |
| 3) | system kompatybilny z koszulką 5F i cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| 4) | pory filtra o wielkości zapewniającej wychwytywanie materiału zatorowego i nie upośledzającej obiegu krwi w organizmie. |  |
| 5) | mała długość elementu filtrującego zapewniająca możliwość umiejscowienia filtra w naczyniach o krętej anatomii |  |
| 6) | niezależności prowadnika od filtra umożliwiająca możliwość przechodzenia przez zmiany bez filtra |  |
| 7) | możliwość ruchu prowadnika po umiejscowieniu filtra |  |
| 8) | prowadniki o różnych stopniach podparcia w zależności od wymagań zabiegu i długości do 190 do 315 cm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 2) - 50 szt.

## Ad 3) - 30 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR  5 - ZESTAW  wysokospecjalistyczny do stentowania trudnodostępnych zmian, ujść tętnic, małych naczyń, zwężeń o zmiennej średnicy  i CTO

| 1. STENTY MONTOWANE NA BALONIE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY ZE ZNACZNIKAMI UŁATWIAJĄCYMI POZYCJONOWANIE - 300 szt (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | stent metalowy lub kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,5-4,5 mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk – rapamycyna lub jej pochodna |  |
| 3) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm |  |
| 5) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP |  |
| 6) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm |  |
| 7) | markery zintegrowane ze stentem na jego końcach umożliwiające jego pozycjionowanie |  |
| 8) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | podać | Dokumentacja na wezwanie Zamawiającego |
| 9) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. dla 3.0 (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt. (do 15 pkt.)) |  |
| b) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP (2% = 0 pkt,) ; za każde 0,25% poniżej - dodaje się 5 pkt (do 25pkt)) |  |
| c) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. (do 50 pkt.)) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Cewniki prowadzące do PTCA z aktywnym supportem do rekanalizacji i długich zabiegów z możliwością pracy z koszulką i bez koszulki– 50 sztuk (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 6.5F, 7F, 7.5F , 8F, 8.5F |  |
| 2) | Światło wewnętrzne co najmniej 0,071” dla 6F; 0.070” dla 6.5F, 0,081” dla 7F i 7.5 F oraz 0,090” dla 8F i 8.5F |  |
| 3) | miękka, atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka |  |
| 4) | odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką |  |
| 5) | metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie |  |
| 6) | dostępna wersja „bezkoszulkowa” o bardzo dużym świetle wewnętrznym przy zachowaniu zewnętrznego wymiaru na poziomie 6F i mniejszym do zabiegu z dostępu promieniowego |  |
| 7) | cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu (opisać) |  |
| 8) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | podać ilość różnych krzywizn i modyfikacji w jakich jest dostępny - minimum 40. (40 = 0 pkt.; każdy kolejny – dodaje się 2 pkt.) |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE – 1200 szt (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Średnica 0,014” |  |
| 2) | konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika |  |
| 3) | pokrycie końcówki roboczej substancją hydrofilną oraz hydrofobową |  |
| 4) | długości 180 i 300cm |  |
| 5) | końcówka „J” i prosta |  |
| 6) | dobra manewrowalność |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO REKANALIZACJI PRZEWLEKŁYCH OKLUZJI – 50 szt (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | dostępne prowadniki o sztywności końcówki: 0.5g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, 3g, 3.5g, 4.5g, 6g, 9g, 12g z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią zapewniającą wysoką odporność i manewrowalność prowadnika |  |
| 2) | dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm |  |
| 3) | kształt końcówki: prosta i „J” |  |
| 4) | dostępne prowadniki z końcówką taperowaną do 0.009 |  |
| 5) | Nazwa, Typ |  |
| 6) | Nr katalogowy |  |
| 7) | Producent |  |
| 8) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. Mikrocewniki DO PRZECHODZENIA PRZEZ KOLATERALE - 5 szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | mikrocewnik zbrojony o konstrukcji zapewniającej zachowanie ciągłości i drożności |  |
| 2) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3) | dostępna długość 135 lub więcej wariantów |  |
| 4) | polimerowe hydrofilne pokrycie dystalnej części |  |
| 5) | niski profil: szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F |  |
| 6) | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1)- 30 szt.

Ad. 5) -3 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR  6 - STENTY  DO STENTOWANIA ZMIAN  W PROKSYMALNYCH, PROSTYCH CZĘŚCIACH NACZYŃ   (DEPOZYT)

| 1. STENTY MONTOWANE NA BALONIE UWALNIAJĄCE LEK ANTYPROLIFERACYJNY - 50 szt |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | stent metalowy lub kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,0-4,5 mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk – rapamycyna lub jej pochodne z biokompatybilnego polimeru |  |
| 3) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,043” |  |
| 4) | stenty nadające się do stentowania z zapewnieniem dostępu do gałęzi bocznych |  |
| 5) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm |  |
| 6) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP |  |
| 7) | średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 4,0 mm |  |
| 8) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki | podać | Dokumentacja na wezwanie Zamawiającego |
| 9) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. dla 3.0 (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm ≤ 0,042” (0,042”=0 pkt.; każde 0,001” poniżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2 % przy RBP ( 2%= 0 pkt,); za każde 0,25% poniżej dodaje się 5 pkt |  |
| d) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1)  - 20 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR  7 -kompleksowy sprzęt do „OZW”

| 1. CEWNIKI BALONOWE – 100 szt. (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | cewnik balonowy typu ” rapid exchange” dostępny w rozmiarach 1,25 – 4.0 średnicy mm |  |
| 2) | niski profil cewnika balonowego - 0,026” przy średnicy balonu 3,0 mm |  |
| 3) | materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 4) | pokrycie cewnika balonowego hydrofilne |  |
| 5) | końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia |  |
| 6) | cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | wymagane ciśnienia: - ciśnienia RBP minimum 14 atm. dla średnicy 3,0 mm (14 atm.= 0 pkt.; powyżej – dodaje się 5 pkt za każdą 1 atm. ) |  |
| b) | profil balonu ≤ od 0,026” przy średnicy 3 mm (0,026”= 0 pkt.); mniejszy – dodaje się 5 pkt. za 0,001”) |  |
| c) | Podać dostępne długości – minimum 4 w każdym rozmiarze (4 = 0 pkt.; więcej – dodaje się 5 pkt. za każdy rozmiar ) |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. STENTY DES KOBALTOWO CHROMOWE DO „OZW” – 250 SZT. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,25-4,0 mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk z biodegradowalnego polimeru |  |
| 2) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,040” |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm dla stentu 3,0mm |  |
| 5) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1 % przy RBP |  |
| 6) | Stenty pokrywane pasywną substancją węglową (węglik krzemu) przyspieszającą gojenie oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu |  |
| 7) | procent pokrycia ściany naczynia przez metal stentu nie więcej niż 18% |  |
| 8) | grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm |  |
| 9) | Podać wyniki min. 12 miesięcznego follow-up (late loss, restenosis, MACE, stent thrombosis), podać badania kliniczne potwierdzające podane wyniki. | podac | Dokumentacja na wezwanie Zamawiającego |
| 10) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm (0,0024” = 0 pkt.; za każdy 0,0001”mm mniej dodaje się 5 pkt) |  |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1% przy RBP ((1 % = 0 pkt.; poniżej – dodaje się 5 pkt. za każde 0,25 % ) |  |
| d) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm ≤ 0,040” (0,040”=0 pkt.; każde 0,001” poniżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| e) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. STENTY DES KOBALTOWO CHROMOWE DO ZMIAN PROSTYCH – 300 SZT. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,5-4,0 mm |  |
| 2) | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk z biodegradowalnego polimeru |  |
| 2) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00 mm - nie większy niż 0,040” |  |
| 4) | stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min 16 atm dla stentu 3,0mm |  |
| 5) | Wymagane długości 9-30 mm |  |
| 6) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiający ciśnienie i doprężenie ≥ 16 atm. (16 atm. = 0 pkt.; za każdą 1 atm. powyżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| b) | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0mm (0,0024” = 0 pkt.; za każdy 0,0001”mm mniej dodaje się 5 pkt) |  |
| c) | skrócenie stentu przy implantacji ≤ 1% przy RBP ((1 % = 0 pkt.; poniżej – dodaje się 5 pkt. za każde 0,25 % ) |  |
| d) | profil (ang. „crossing profile” ) dla stentu o średnicy 3,00mm ≤ 0,040” (0,040”=0 pkt.; każde 0,001” poniżej – dodaje się 5 pkt.) |  |
| e) | podać dostępne rozmiary stentu (srednicę/ długość) minimum 16 rodzajów (16 = 0 pkt.; każdy dodatkowy – dodaje się 5 pkt. ) |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad. 1) -  30 szt.

## Ad. 2) -  40 szt

Ad. 3) – 40 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR  8- Prowadniki angiograficzne hydrofilne

| 1. PROWADNIKI ANGIOGRAFICZNE HYDROFILNE - 300 szt. (ZAKUP) |
| --- |
| lp | Parametry - opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | długość 180 cm |  |
| 2) | średnica 0,035” |  |
| 3) | giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie |  |
| 4) | prowadnik z nitinolowym rdzeniem |  |
| 5) | dostępne końcówki robocze: prosta i J |  |
| 6) | Dostępne różne twardości |  |
| 7) | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| a) | Wymagana średnica 0,035” (0,035”=0pkt, każda dodatkowo inna średnica dodaje się 10 pkt ) |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

PAKIET NR 9– Pakiet do przygotowania i zabezpieczenia trudnych zmian wieńcowych

| 1. CEWNIK BALONOWY TNĄCY - 10 szt. (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik balonowy wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon o średnicy 2,5-3,5mm |  |
| 2) | System typu Rx współpracujący z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3) | Znaczniki określające część „roboczą” |  |
| 4) | Konstrukcja zapewniająca bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegająca jego ześlizgiwaniu |  |
| 5) | Parametry techniczne |  |
| a) | Ciśnienie RBP minimum 16 atm (16 atm=0pkt; każda 1 atm więcej = 5pkt; do 25pkt) |  |
| b) | Ilość wersji cewnika balonowego minimalnie 8 (8=0pkt. każdy 1 więcej dodatkowo = 5pkt; do 50 pkt) |  |
| c) | Profil „przejścia” ok. 3F (3F=0pkt. Każde 0,1F mniej = 5pkt; do 25 pkt) |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |
| 8) | Producent |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIKI ASPIRACYJNE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN – 75 szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Cewnik do trombektomii dostępny w wersjach 6 i 7F |  |
| 2) | Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm |  |
| 3) | Wzmocniony shaft proksymalny zwiększający odporność na złamanie |  |
| 4) | Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego min 0,83 mm2 dla cewnika 6F i 1,26 mm2 dla cewnika 7F |  |
| 5) | Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki |  |
| 6) | Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą |  |
| 7) | 2 filtry na skrzeplinę |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. STENTGRAFTY WIEŃCOWE – 10 szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywnie |  |
| 2) | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun |  |
| 3) | Grubość pokrycia max. 90 µm |  |
| 4) | Dostępne długości od 15 do 26 mm |  |
| 5) | Dostępne średnice od 2,5 do 5,0 mm |  |
| 6) | Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm |  |
| 7) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla systemu 3,0mm |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. PROWADNIKI WIEŃCOWE DO ZMIAN TRUDNYCH I BIFURKACJI – 100 szt. (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Prowadniki wieńcowe stalowe lub nitinolowe, typ konstrukcji; ‘shaping ribbon’, ‘core to tip’, |  |
| 2) | Długości 190cm i 300 cm |  |
| 3) | Dostępny w wersjach z pokryciem hydrofobowym, hydrofilno/hydrofobowym, Hydrofilnym |  |
| 4) | Dostępne końcówki ‘J’ oraz proste |  |
| 5) | Giętkość końcówki średnia, miękka i bardzo miękka |  |
| 6) | Dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) -  10 szt.

## Ad 2) -  10 szt.

Ad. 3) – 3 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR 10 – ZESTAW KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI ZWĘŻEŃ O ROŻNEJ DŁUGOŚCI, ŚREDNICY I STOPNIA ZWAPNIENIA

| 1. Cewniki diagnostyczne - 4500 szt. (ZAKUP) |
| --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Światło wewnętrzne dla 6F od 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) |  |
| 2) | Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm |  |
| 3) | Maksymalnie duże ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika |  |
| 4) | Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości |  |
| 5) | Konstrukcja strefowa: różna sztywność w kolejnych odcinkach cewnika |  |
| 6) | Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Cewniki balonowe - 400 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | szerokie, stopniowane spektrum średnicy (od 1.20 do 4.00mm): 1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) (średnice 1,20 i 4,0 = 0 pkt.); każda dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt |  |
| 2) | w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO |  |
| 3) | długości 8-30mm (8 i 30 mm = 0 pkt.) każda dostępna długość w podanym zakresie– dodaje się 5 pkt |  |
| 4) | dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach |  |
| 5) | hydrofilne pokrycie shaft’u |  |
| 6) | mały profil końcówki natarcia lesion entry profile - dla wszystkich rozmiarów |  |
| 7) | możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o minimum 6% dla wszystkich rozmiarów |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. Cewniki balonowe o dużej niepodatności - 300 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | średnice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0) (2.00 i 5.00 = 0 pkt.) każda dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 2) | długości 6- 30mm |  |
| 3) | dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego |  |
| 4) | ciśnienie RBP 18 -20atm |  |
| 5) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 6) | duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.16mm) |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. Stent platynowo-chromowy pokrywany lekiem - 200 szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) (2.25 i 4.00mm = 0 pkt.) każda dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 2) | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 % |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040”, |  |
| 10) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm |  |
| 11) | recoil max. 3% |  |
| 12) | duża siła radialna min. 0.26 N/mm |  |
| 13) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) |  |
| 14) | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury: 2.25 ​do 2.75; 2.50-2.75 do 3.50; 3.00-3.50​​ do 4.25; 4.00 ​do 5.75 |  |
| 15) | Nazwa, Typ |  |
| 16) | Nr katalogowy |  |
| 17) | Producent |  |
| 18) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. Stent platynowo-chromowy uwalniający lek z polimeru biodegradowalnego - 75szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | średnice 2.25 - 4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) (2.25 i 4.00mm = 0pkt.) każda dostępna średnica w podanym zakresie - dodaje się 5pkt |  |
| 2) | długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) |  |
| 3) | stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. |  |
| 4) | pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego Synchrony |  |
| 5) | ciśnienie nominalne 11 atm |  |
| 6) | ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm |  |
| 7) | stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,1-15,8 % |  |
| 8) | profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów |  |
| 9) | profil stentu z balonem dla średnicy 2.5 mm max. 0.038”, |  |
| 10) | długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm |  |
| 11) | recoil max. 2,4% |  |
| 12) | duża siła radialna min. 0.27 N/mm |  |
| 13) | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.27mm) |  |
| 14) | możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury o 2.25-2.75 ​do 3.50; o 3.00-3.50​do 4.25; o 4.00​do 5.75; |  |
| 15) | Nazwa, Typ |  |
| 16) | Nr katalogowy |  |
| 17) | Producent |  |
| 18) | Kraj pochodzenia |  |
| 6.Cewnik balonowy pokryty lekiem antymitotycznym – 5szt. (DEPOZYT) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | lek antymitotyczny uwalniany z powłoki cewnika balonowego |  |
| 2) | dawka leku nie mniejsza niż 0.2mcg na mm2 powierzchni balonu |  |
| 3) | profil przejścia dla balonu 2.5mm nie więcej niż 0,040” |  |
| 4) | Średnica od 2.0 do 4.0mm (2.0 i 4.0 mm = 0 pkt.) Każda dostępna średnica w podanym zakresie – dodaje się 5pkt |  |
| 5) | długość od 8 do 30mm (8 i 30 mm = 0 pkt.) każda dostępna długość w podanym zakresie - dodaje się 5pkt |  |
| 6) | cewnik balonowy typu monorail |  |
| 7) | hydrofilne pokrycie szaftu |  |
| 8) | ciśnienie nominalne 6 atm. |  |
| 9) | profil końcówki natarcia (lesion entry profile) nie więcej niż 0.017” |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 2) -  30 szt.

Ad. 3) – 20 szt.

Ad.4) -   30 szt.

Ad5.) -   20 zt.

Ad6.) -    5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR 11 – INFLATOR, Y-CONEKTOR I PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| 1. Łącznik hemostatyczny Y connector – 800 szt. (zakup) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Y connector z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawką hemostatyczną |  |
| 2) | możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku (mechanizm zaciskowy: zwolnienie / blokada - bez opcji pośrednich) |  |
| 3) | możliwość kontroli cewnika i prowadnika poprzez zamkniętą zastawkę hemostatyczną (prowadnik nie przechodzi przez przycisk) |  |
| 4) | światło wewnętrzne zastawki 9F |  |
| 5) | boczny port ze zintegrowanym krótkim drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym |  |
| 6) | minimalna utrata krwi oraz ciśnienia |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. strzykawka ciśnieniowa z manometrem – 500 szt. (Zakup) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | pojemność 20 ml |  |
| 2) | zakres ciśnień do 20 atm (20 atm. = 0 pkt.; każda atm. poniżej - dodaje się 5 pkt.) |  |
| 3) | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi |  |
| 4) | gwintowany ruchomy tłok oraz mechanizm blokujący w formie przycisku |  |
| 5) | zintegrowany z wysokociśnieniowym drenem i trójdrożnym kranikiem z adapterem rotacyjnym |  |
| 6) | krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna |  |
| 7) | całość o dł. 35 cm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. PRZETWORNIK MONITOROWANIA CIŚNIENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU-150szt. (zakup) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h |  |
| 2) | Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika |  |
| 3) | Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujacych |  |
| 4) | Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne |  |
| 5) | Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek |  |
| 6) | Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 1 x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1 x linia płucząca |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |

###### PAKIET 12 - Zestaw do angioplastyki tętnic wieńcowych

| 1. Cewnik prowadzący - 1500 szt. (zakup) |
| --- |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Cewnik dostępny w przedziale 5F do 9F |  |
| 2 | Duża średnica wewnętrzna cewników. Wymiary : 0,058”- dla 5F; 0,071”- dla 6F; 0,081”- dla 7F; 0,090” - dla 8F 0,100" - dla 9F |  |
| 3 | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika |  |
| 4 | Stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu |  |
| 5 | Odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność |  |
| 6 | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych minimum 90 w każdej średnicy w zakresie 5 F-7F krzywizna umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń, obenność krzywizny typu 3D (wartość wymagana = 0 pkt.; każdy kolejny kształt i rozmiar powyżej wymaganego - dodatkowe 5 pkt. ) |  |
| 7 | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami |  |
| 8 | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 9 | Nazwa, Typ |  |
| 10 | Nr katalogowy |  |
| 11 | Producent |  |
| 12 | Kraj pochodzenia |  |
| 2. Inflator wysokociśnieniowy – 1000 szt. (zakup) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie – pomiar z dokładnością do 3 % w pełnym zakresie wartości |  |
| 2 | Maksymalne ciśnienie inflacji minimum 30 atm pojemność strzykawki minimum 20 ml |  |
| 3 | Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji |  |
| 4 | Tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu - wyszczególnić [mm] |  |
| 5 | Ergonomiczna „pistoletowa” rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze dopasowana do prawej i lewej ręki |  |
| 6 | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 7 | Nazwa, Typ |  |
| 8 | Nr katalogowy |  |
| 9 | Producent |  |
| 10 | Kraj pochodzenia |  |
| 3. Cewniki aspiracyjne - 75 szt. (depozyt) |
| Lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1 | Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu |  |
| 2 | Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie |  |
| 3 | Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080") |  |
| 4 | Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. |  |
| 5 | Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) |  |
| 6 | Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, min. 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F - 145cm |  |
| 7 | Wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej) |  |
| 8 | Nazwa, Typ |  |
| 9 | Nr katalogowy |  |
| 10 | Producent |  |
| 11 | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

Ad3) – 30 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa

| 13. Stent samoapozycjonujący się uwalniający lek ilość - 5 sztuk (DEPOZYT) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | stenty samopozycjonujące dostarczane na balonie kompatybilnym z prowadnikami 0,014” |  |
| 2) | dostępne długości od 17 do 27mm (17 i 27 mm = 0 pkt.) każda oferowana długość w podanym zakresie - dodaje się 5 pkt.) |  |
| 3) | stenty umożliwiające leczenie zmian w naczyniach o średnicy od 2,5 do 4,5mm |  |
| 4) | stent uwalniający Sirolimus; |  |
| 5) | ciśnienie uwalniania stentu 12 atm; ciśnienie RBP 14 atm |  |
| 6) | stent zapewniający dobry dostęp do bocznic dzięki systemowi rozłączanych połączeń pomiędzy koronami stentu |  |
| 7) | dwa markery na systemie dostarczania oraz 2 na końcach stentu |  |
| 8) | posiadające zdolność autokorekcji apozycji (samorozprężające sie po uwolnieniu z koszulki) |  |
| 9) | Minimalny przyrost średnicy o 0,5 mm w stosunku do średnicy nominalnej przy samorozprężaniu. (Każde kolejne 0,5mm – dodaje się 5 pkt). Najwyższy przyrost na poziomie 1,5mm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## -  5 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET 14 – SPECJALISTYCZNY ZESTAW DO ZMIAN WIEŃCOWYCH Z TRUDNYM DOSTĘPEM

| 1. ZESTAW TRANSRADIALNY ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) - 200szt. (ZAKUP) |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | krótka koszulka wykonana z ETFE |  |
| 2) | średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm i 10 cm |  |
| 3) | w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką |  |
| 4) | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką |  |
| 5) | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza |  |
| 6) | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik |  |
| 7) | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym |  |
| 8) | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) |  |
| 9) | ucho do szwu chirurgicznego |  |
| 8) | Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm |  |
| 9) | Nazwa, Typ |  |
| 10) | Nr katalogowy |  |
| 11) | Producent |  |
| 12) | Kraj pochodzenia |  |
| 2. CEWNIK PROWADZĄCY 5F, dedykowany do techniki 5F w 6 F (Child In Mother) z prostą atraumatyczną końcówką – 10szt. (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | średnica 5 Fr, długość 120 cm |  |
| 2) | duże światło, średnica wewnętrza: dla 5 Fr = 0.059”/1.50 mm |  |
| 3) | ściana trójwarstwowa: zewnętrznie poliuretan, środkowo zbrojenie stalowym oplotem, wewnętrznie pokrycie teflonem |  |
| 4) | unikalna budowa końca dystalnego ( sekwencja pięciu z sześciu stref z materiału o różnej twardości) |  |
| 5) | specjalny cewnik dedykowany do techniki Child In Mother elastyczny miękki i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika umożliwiający głęboką intubację tętnicy wieńcowej |  |
| 6) | marker umieszczony na końcu dobrze widoczny w skopii |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 3. CEWNIK PROWADZĄCY 6F – 50szt. (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Budowa ściany trójwarstwowa - zewnętrznie poliuretan, - środkowo zbrojenie stalowym oplotem, - wewnętrznie pokrycie teflonem |  |
| 2) | Miękka, atraumatyczna końcówka |  |
| 3) | Bardzo dobra widoczność w skopii |  |
| 4) | Przynajmniej 3 dedykowane krzywizny dla dostępu promieniowego: w tym jedna uniwersalna do RCA i LCA |  |
| 5) | Możliwość zastosowania techniki „5 w 6” |  |
| 6) | Długość:100 cm, dostępne średnice 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 4. BIORESORBOWALNY ZAMYKACZ WKŁUĆ NACZYNIOWYCH – 20szt. (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) |  |
| 2) | wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni |  |
| 3) | System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F |  |
| 4) | dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny i biochemiczny |  |
| 5) | w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik |  |
| 6) | zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 5. ZESTAW DO UCISKU TĘTNICY PROMIENIOWEJ PO PUNKCJI - 2300 sztuk (ZAKUP) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | opatrunek jednorazowy z punkowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej |  |
| 2) | komora uciskowa wypełniona powietrzem (nominalna objętość 10-15ml) |  |
| 3) | możliwość dokładnego kontrolowania siły ucisku przez dopełnienie komory lub upuszczenie powietrza z komory za pomocą strzykawki |  |
| 4) | przezroczysty materiał pozwalający na obserwowanie szczelności stosowanego ucisku i ewentualnego wypływu krwi |  |
| 5) | skuteczność ucisku po ok. 2 godzinach |  |
| 6) | dostępne rozmiary co najmniej dwa rozmiary „M” i „L” - opaska dłuższa o co najmniej 5cm |  |
| 7) | Nazwa, Typ |  |
| 8) | Nr katalogowy |  |
| 9) | Producent |  |
| 10) | Kraj pochodzenia |  |
| 6. (DES kobaltowo-chromowy) – 100szt (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus |  |
| 2) | platforma stentu: L605 CoCr , wycinany laserowo |  |
| 3) | o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy |  |
| 4) | grubość ścianki stentu: max 80 um |  |
| 5) | montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla srednic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0mm) |  |
| 6) | profil wejścia 0,017” |  |
| 7) | dawka leku: 3,9 ug / mm |  |
| 8) | biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL |  |
| 9) | pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii „gradient” |  |
| 10) | okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące |  |
| 11) | wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej ( 1 miesiąc) potwierdzony w ulotce |  |
| 12) | długość systemu doprowadzającego min. 140 cm |  |
| 13) | średnica shaftu proksymalnego max. 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego max. 2.5/ 2.6 Fr |  |
| 14) | zakres długości - wymagane: 9 ,12, 15, 18, 24, 28, 30 (wszystkie wymagane = 0 pkt.) każda oferowana długość poza wymaganymi – dodaje się 5 pkt. |  |
| 15) | zakres średnic: 2,25 - 4,0 |  |
| 16) | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr |  |
| 17) | Nazwa, Typ |  |
| 18) | Nr katalogowy |  |
| 19) | Producent |  |
| 20) | Kraj pochodzenia |  |
| 7. CEWNIK BALONOWY OTW do PTCA półpodatny do pokonywania drobnych, krętych naczyń i okluzji - 50 szt, (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | balon półpodatny, o konstrukcji zapewniającej dobre pokonywanie krętych drobnych naczyń i okluzji |  |
| 2) | marker na obu końcach balonu dla średnic > 2.0 mm (dla średnic 1.25 i 1.5 mm pojedyńczy) |  |
| 3) | dostępny w średnicach i długościach: - średnice dla shaftu 135 cm : 1.25, 1.50, 2.0, 2.5 mm - średnice dla shaftu 148 cm : 1.25, 2.0, 2.5 mm |  |
| 4) | długości 10 – 15 mm (10 i 15 mm = 0 pkt.) każda oferowana długość w podanym zakresie – dodaje się 5 pkt.) |  |
| 5) | NP 6 atm, RBP 14 atm |  |
| 6) | stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia max 0.43 mm |  |
| 7) | pokrycie hydrofilne dystalnej części (min. na 80 dystalnych cm) |  |
| 8) | system doprowadzający: - technologia OTW - średnica zewnętrzna części proksymalnej max. 3.2 Fr - średnica zewnętrzna części dystalnej max 2.5 Fr (1.25, 1.5, 2.0mm) 2.7 Fr (2.5mm) |  |
| 9) | dostępny rozmiar od 1.25 / 10mm o crossing profile max. 0.68 mm |  |
| 10) | wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |
| 13) | Producent |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |
| 8. CEWNIK BALONOWY do zmian złożonych -50szt. (DEPOZYT) |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | zmodyfikowany shaft stopniowo sztywniejszy od końca dystalnego do proksymalnego, ze zwiększoną odpornością na załamanie struktury podłużnej i skuteczniejszą popychalnością i przechodzeniem do zmiany |  |
| 2) | długość shaftu min. 145 cm, średnica shaftu dystalnie max. 2.4 – 2.5 Fr, proksymalnie max. 1.9 Fr |  |
| 3) | trwałe pokrycie hydrofilne w części dystalnej zwiększające dostarczalność balonu |  |
| 4) | NP. 6 atm, RBP 14 atm |  |
| 5) | elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia max. 0,40 mm/0,016” i crossing profile 0,026” dla średnic ≤ 2.25 mm/10mm |  |
| 6) | średnice 1.25 – 3.0 mm |  |
| 7) | długości 10 – 15- 20 mm |  |
| 8) | Nazwa, Typ |  |
| 9) | Nr katalogowy |  |
| 10) | Producent |  |
| 11) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 6) -  20 szt.

Ad. 7) – 10 szt.

Ad.8) -   10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

PAKIET NR  15 -  CEWNIKI SPECJALISTYCZNE

| 1. CEWNIKI do usuwania skrzeplin z naczyń wieńcowych – 50 sztuk (DEPOZYT) |  |
| --- | --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |
| 1) | cewnik typu ” rapid 38xchange” współpracujący z prowadnikiem 0,014” |  |  |
| 2) | Cewnik do pobierania i aspiracji materiału zatorowego z naczyń wieńcowych w trakcie angioplastyki wieńcowej lub implantacji stentu (opisać) dostępny w średnicach 6F i 7F |  |  |
| 3) | Obecny znacznik na dystalnym końcu cewnika |  |  |
| 4) | Dodatkowe wzmocnienie zabezpieczające przed zagięciem |  |  |
| 5) | Zestaw zawiera strzykawki, krany, dreny i filtry |  |  |
| 6) | Obecność w ofercie zestawów o średnicy kompatybilnej z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F |  |  |
| 7) | Zewnętrzna średnica max. 0,067" (1,70mm) dla 6F i 0,078" dla 7F (1,98mm) |  |  |
| 8) | Wewnętrzna średnica min. 0,044” (1,12mm) dla 6F i min. 0,052” (1,33mm) dla 7F |  |  |
| 9) | Powierzchnia światła ekstrakcji (proksymalnie) min. 0,90mm2 dla 6F i min. 1,50mm2dla 7F |  |  |
| 10) | Zdolność aspiracyjna min. 1,5 cc/s dla 6F i min. 2,5 cc/s dla 7F , wymagane = 0 pkt; każde dodatkowe 0,1cc/s – dodaje się 5 pkt |  |  |
| 11) | Nazwa, Typ |  |  |
| 12) | Nr katalogowy |  |  |
| 13) | Producent |  |  |
| 14) | Kraj pochodzenia |  |  |
| 2. CEWNIKI przedłużające cewnik prowadzący – 50 sztuk (DEPOZYT) |  |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |  |
| 1) | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego |  |  |
| 2) | Dostępny w średnicach umożliwiających zastosowanie odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F |  |  |  |
| 3) | Obecny znacznik w dystalnej części cewnika ułatwiające pozycjonowanie cewnika |  |  |  |
| 4) | Miękki, elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika |  |  |  |
| 5) | Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem prowadzącym |  |  |  |
| 6) | Nazwa, Typ |  |  |
| 7) | Nr katalogowy |  |  |
| 8) | Producent |  |  |
| 9) | Kraj pochodzenia |  |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

## Ad 1) -  10 szt.

## Ad 2) -  10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

16. system do pomiaru ffr (DEPOZYT)

| 1. System do pomiaru FFR – prowadnik 30 sztuk z konsolą sterującą |
| --- |
| lp | Parametry – opis | wartość oferowana przez Wykonawcę – podać: |
| 1) | Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy max. 0,014'' |  |
| 2) | Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem |  |
| 3) | Długość prowadnika 175 cm |  |
| 4) | Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczony w tubie ze stali nierdzewnej, zapewniająca dobrą manewrowalność |  |
| 5) | widoczna w skopii i elastyczna końcówka min 3,0 cm, max. 4.0cm |  |
| 6) | Konsola: System składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym użyczona nieodpłatnie |  |
| 7) | Zakres pomiaru ciśnień*: 50 – 250 mmHg (wymagane = 0 pkt), (każde 5mmHg poniżej 50 i/lub powyżej 250 dodaje się 5 pkt.) |  |
| 8) | Dokładność*: ± 1 mmHg plus 1% odczytu (w zakresie ciśnień -30 do 50 mmHg) ± 3% odczytu (w zakresie ciśnień 50-300 mmHg), 0.3%/oC |  |
| 9) | Dryft* na godzinę (punktacja: <1 mmHg = 5 pkt; 1 – 3 mmHg = 3pkt ; pow. 3 mmHg = 0 pkt). |  |
| 10) | Nazwa, Typ |  |
| 11) | Nr katalogowy |  |
| 12) | Producent |  |
| 13) | Kraj pochodzenia |  |

## Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:  -  10 szt.

Szczegółowe warunki i tryb uzupełniania stanu depozytowego, okresu i warunków gwarancji, terminów i warunków płatności określa umowa.

Wykonawca w celu realizacji umowy - odda Zamawiającemu w użyczenie – konsolę: (nowa, kompletna, bez wad, posiadająca wszelkie dokumenty wymagane prawem dopuszczające go do użytkowania, jak też wymagane prawem certyfikaty i atesty oraz instrukcje obsługi w języku polskim) oraz – zapewni do niej materiały eksploatacyjne – tzw. pakiet startowy (obejmujący materiały niezbędne do uruchomienia przedmiotu użyczenia tj. m.in.: kable, papier oraz inne niezbędne akcesoria, składające się na kompletność przedmiotu – a tym samym na możliwość jego działania bez potrzeby natychmiastowych i dodatkowych zakupów).

PODAĆ:    a) konsola przetwarzająca dane wraz z materiałami eksploatacyjnymi:

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne (przez okres trwania umowy użyczenia – na koszt Wykonawcy) podać:   ___________________________________________________________________________)

Wydanie przedmiotu użyczenia - nastąpi najpóźniej w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia,  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zostanie potwierdzone  w protokole przyjęcia.